ООО «Завод весового оборудования»

Весовой

терминал

ВКЦ

Руководство по эксплуатации

2016

Содержание

1.	Общие положения	3

2.	Назначение	3

3.	Технические характеристики	3

4.	Комплектность	4

5.	Указание мер безопасности.	4

6.	Установки и соединения	5

7.	Работа	8

8.	Настройка связи терминала с ЦНП.	9

9.	Проверка кода АЦП каждого датчика.	12

10.                 ЮСТИРОВКА УГЛОВ..................................... ..........................................12

11.	Калибровка.	15

12.	Быстрая калибровка по двум точкам.	18

13.	Быстрая калибровка по трем точкам.	19

14.	Установка диапазонов переменной дискретности	20

15.	Корректировка погрешности калибровки	22

16.	Сообщения, выводимые на дисплей	23

17.	Таблица параметров и калибровочных коэффициентов	24

# Общие положения

Настоящее руководство по эксплуатации удостоверяет гарантированные предприятием–изготовителем основные параметры и характеристики весового терминала ВКЦ (далее по тексту - терминал).

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящим документом.

# Назначение

Терминал предназначен для:

-	преобразования сигнала ЦНП в цифровой код;

-	отображения результатов взвешивания;

-	обмена информацией с другими устройствами  по последовательному каналу связи в соответствии со стандартами RS-232 и RS-485.

# Технические характеристики

Цифровой интерфейс связи с ЦНП 
Режим связи RS485 
Сигнальное расстояние передачи	 ≤1000м
Скорость в бодах передачи	 9600, 19200 бит/с
Питание  DC	 12V 
Возможность подключения до 16 тензодатчиков

Дисплей
7 цифр  СИД, 7 секций символов состояния прибора.

Клавиатура
Цифровые клавиши	 0 - 9 
Функциональные клавиши 30 шт. (10 из 30 объединены с 
числовыми клавишами)

Часы, календарь
Год, месяц, дата, час, минута, секунды
Автоматическое определение високосного года и 
количества дней в месяце

Интерфейс дублирующего табло
Последовательный режим передачи, Токовая петля, RS232
Скорость в бодах передачи	600 бит/с

Последовательный интерфейс
Последовательный режим передачи	RS232/RS485
Скорость в бодах:	600/1200/2400/4800/9600/19200

Питающее напряжение:
Переменный ток:	110-220V / 50-60 Гц
Постоянный ток:	12 В

Рабочая температура, (С	0 ÷ +40

Температура хранения, (С	-25 ÷ +55

Относительная влажность, % (при 25 (С)	≤85%RH

Размеры	339×110×230  мм

Вес		3,7 кг

# Комплектность

Весовой терминал ВКЦ	1

Паспорт, экз. 	1

Руководство по эксплуатации, экз. .	1

Кабель для подключения к ЦНП, шт.	1

Кабель подключения к ПК шт.	1

Аккумуляторная батарея, шт. (дополнительная опция)	1

Кабель подключения батареи, шт.	1

# Указание мер безопасности

Весовой терминал не должен быть размещен в вибрирующей области. Помещение должно быть чистым. На терминал не должны попадать прямые солнечные лучи.

Запрещено проводить сварочные работы при подключенном терминале. Во избежание выхода весового терминала из строя во время грозы, заблаговременно отключить его от сети питания и отсоединить разъем подключения ЦНП.

Запрещается подключение и отключение кабелей к соединителям, расположенным на задней панели терминала, при включенном сетевом питании.

# Установки и соединения

6.1 Соединение между терминалом и цифровым нормирующим преобразователем (далее по тексту ЦНП).

| Контакт | Описание | Цвет провода |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питание + | Красный |
| 2 | Питание - | Черный |
| 3 | Сигнал A（+） | Зеленый |
| 4 | Сигнал B（-） | Белый |

6.2 Соединение между терминалом и  дублирующим табло

6.2.1.Соединение RS232

6.2.2. Токовая петля

6.3 Соединение между терминалом и ПК по RS232

| Разъем терминала (DB9F) |  | Разъем ПК (DB9F) |
| --- | --- | --- |
| 2 (TXD) | _________ | 2 (RXD) |
| 3 (RXD) | _________ | 3 (TXD) |
| 5 (GND) | _________ | 5 (GND) |

Выходной кабель должен быть подключен правильно, неправильное соединение может повредить индикатор или входной порт компьютера.

6.4 Соединение между терминалом и коммуникационным устройством по шине RS485

| Разъем терминала | Устройство RS485 |
| --- | --- |
| 1 Сигнал A | Сигнал A |
| 9 Сигнал B | Сигнал B |

6.5 Соединение между терминалом  и АКБ

Терминал оснащен модулем зарядки аккумулятора. Используется аккумулятор 12V/7Ah
 Внимание: красный наконечник «+»(плюс),  черный «-» (минус).

6.6 Установка параметров связи с ПК

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «8» Нажмите «1» Нажмите «ВВОД» Введите пароль Нажмите «ВВОД» | PSt 00 PSt 01 C000000 C------ P1 00 | Выберите параметр 01 Запрос пароля Заводской пароль «888888»* |
| 2 | Нажмите «ВВОД» Нажмите «1» | Adr *** Adr 001 | Введите сетевой адрес терминала 001 – 255 Например 001 |
| 3 | Нажмите«ВВОД» Нажмите «4» | bt x bt 4 | Скорость в бодах 0 - 5 соответствует скоростям 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Например 4 |
| 4 | Нажмите «ВВОД» | tF * | Выбор типа передачи |
| 5 | Нажмите «0» | tF 0 | Например 0 |
| 6 | Нажмите «ВВОД» Нажмите «0» | Jn * Jn 0 | Проверка на чётность 0 – нет, 1 – чет, 2 - нечет Например 0 |
| 7 | Нажмите «ВВОД» | Рабочий режим | Установка закончена |

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

# Работа

7.1 Включение терминала.
После подключения к сети переменного тока и включения терминала, терминал выполняет тестовую программу. После теста терминал установится в рабочий режим.

7.2 Установка ноля весов.
Если показание терминала при незагруженной платформе не равно нулю, обнулите его, нажав кнопку «НОЛЬ».

7.3 Установка времени и даты.
Для установки даты и времени нажмите «ДАТА ВРЕМЯ». Введите цифровыми клавишами дату в формате гг.мм.дд и нажмите кнопку «ВВОД».
Введите цифровыми клавишами время в формате чч.мм.сс и нажмите кнопку «ВВОД».

7.4 Работа с весом  тары.
При нахождении тары на грузовой платформе нажмите кнопку «ТАРА» при этом её вес зафиксируется, включится индикатор [ТАРА], а на дисплее будет отображаться [     0]. При снятии тары с грузовой платформы отображаться вес тары со знаком «минус». При следующем взвешивании вес тары вычитается.

При известном весе тары, ее можно установить вручную. Для этого нажмите «ПРЕДУСТАНОВКА». (Индикаторное табло покажет [Р000000]). Цифрами наберите вес тары и нажмите «ВВОД». Введенный вес тары не будет учитываться при взвешивании.

7.5 Дополнительный источник питания.

Дополнительный источник питания свинцовая аккумуляторная батарея напряжением 12 V. Кабель – поставляется производителем. Красный провод подключается к «+» клемме батареи, черный к «-».

При использовании батареи для питания, справа на дисплее отображается уровень зарядки АКБ. Если горит один индикатор заряженности батареи, то батарею нужно поставить на подзарядку.

При выходном напряжении батареи 11 V, терминал выдаст звуковой сигнал о разрядке батареи.

Если батарея не используется длительное время, то каждые два месяца нужно проводить их проверку и в случае необходимости подзарядку.

# Настройка связи терминала с ЦНП

8.1 Автоматическое определение типа связи и количества  каналов ЦНП.

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «F1» Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C000000 C------ FunC 0 | Запрос пароля Заводской пароль «888888»* |
| 2 | Нажмите «1» | FunC 1 | Выберите параметр 1 |
| 3 | Нажмите «ВВОД» | t** n** | t- протокол связи n- количество каналов ЦНП |
| 4 | Нажмите «ВВОД» Нажмите «1» | SurE 0 SurE 1 | 0 - не сохранять. 1 - сохранить тип связи, количество и угловое положение датчиков по умолчанию |
| 5 | Нажмите «ВВОД» | Рабочий режим |  |

На задней стенке  терминала переведите переключатель калибровки влево.

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала.

Примечание: если все датчики определены, и они установлены на соответствующее место в весах, то выполнять действие по изменению положения датчика, описанных в п. 8.2, нет необходимости.

8.2 Ручная установка типа связи, количества датчиков и порядкового номера их расположения под платформами весов.

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «ПРЕДУСТАНОВКА» Нажмите «5» Нажмите «ВВОД» | PST 00 PST 05 C000000 | Выберите параметр 05 Запрос пароля |
| 2 | Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C------ P5 00 | Заводской пароль «888888»* |
| 3 | Нажмите «1» Нажмите «ВВОД» | P5 01 dno ** |  |
| 4 | Введите число датчиков | dno nn | Количество датчиков в системе (диапазон 0-16) |
| 5 | Нажмите «ВВОД» | dtUPE 0 |  |
| 6 | Нажмите «ВВОД» | d01 ** | Номер и адрес датчика |
| 7 | Нажмите «0», «3» Нажмите «ВВОД» | d01 03 d02 ** | Введите порядковый номер датчика и присвойте ему номер канала в ЦНП согласно месту установки датчика в весах. Например 3. |
| 8 | Нажмите «0», «5» Нажмите «ВВОД» | d02 05 d03 ** | Введите порядковый номер датчика и присвойте ему номер канала в ЦНП согласно месту установки датчика в весах.. Например 5. |
| 9 | Нажмите «ВВОД» | d16 ** |  |
| 10 | Нажмите «0», «8» Нажмите «ВВОД» | D16 08 | Введите порядковый номер датчика и присвойте ему номер канала в ЦНП согласно месту установки датчика в весах. Например 8. |
| 11 |  | End | Установка параметров завершена |

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

Примечание: После изменения адресов датчиков можно выбрать местоположение согласно схеме ниже. Если число датчиков  больше шести схема аналогична.

# Проверка кода АЦП каждого датчика

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «ТЕСТ» Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C000000 C------ tESt 00 | Запрос пароля Заводской пароль «888888»* |
| 2 | Нажмите «ВВОД» | dd 01 | Номер тестируемого датчика. |
| 3 | Введите номер датчика Нажмите «2» Нажмите «ВВОД» | dd 02 | Выбрать порядковый номер датчика для проверки. Например 02 |
| 4 | Нажмите «ВВОД» | ******* | Значение кода АЦП |
| 5 | Нажмите «ВВОД» | End | Просмотр завершен |
| 6 |  | Рабочий режим | Проверка завершена |

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

10. Юстировка углов

Метод ввода коэффициента угловых значений кода АЦП датчиков указан в таблицах 10.1 и 10.2

Первый метод: корректировка значением веса.

Второй метод: корректировка  коэффициентом угла.

Таблица  10.1 Метод  корректировки  значением веса.

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «ПРЕДУСТАНОВКА» Нажмите «6» Нажмите «ВВОД» | PST 00 PST 06 C000000 | Выберите параметр 06 Запрос пароля |
| 2 | Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C------P6 00 | Заводской пароль «888888»* |
| 3 | Нажмите «ВВОД» | P6 00 | Войдите в режим автоматической настройки коэффициента коррекции кода АЦП. 0-корректировка весом |
| 4 | Нажмите «ВВОД» | AdJ ** | ** -означает номер угла, на котором находится груз. Изменять не рекомендуется. |
| 5 | Нажмите «ВВОД» | ******* | Отображается текущий вес |
| 6 | Нажмите цифры Нажмите «ВВОД» | ******* | Настройте на нужный вес. |
| 77 |  | Рабочий режим | Установка параметров завершена. |

На задней стенке  терминала переведите переключатель калибровки влево.

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

Таблица  10.2 Корректировка коэффициента угла.

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «ПРЕДУСТАНОВКА» Нажмите «6» Нажмите «ВВОД» | PST 00 PST 06 C000000 | Выберите параметр 06 Запрос пароля |
| 2 | Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C------ P6 00 | Заводской пароль «888888»* |
| 3 | Нажмите «1» Нажмите «ВВОД» | P6 01 | Войдите в режим ручной корректировки коэффициента угла |
| 4 | Наберите «100200» Нажмите «ВВОД» | 1.***** 1.00200 | Измените коэффициент для угла 1. Например 1,00200 |
| 4 | Наберите «100200» Нажмите «ВВОД» | 2.***** 1.00120 | Измените коэффициент для угла 2. Например 1,00120 |
| 5 | Нажмите «ВВОД» | ------ | Измените аналогично остальные при необходимости |
| 6 |  | Рабочий режим. | Установка параметров завершена. |

На задней стенке  терминала переведите переключатель калибровки влево.

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

Формула расчета коэффициента.

При исходном коэффициенте корректировки равным  1.00000

# Калибровка

На задней стенке терминала переведите переключатель калибровки влево.

Таблица  11.1

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «КАЛИБР.» Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C000000 C------ E *** | Запрос пароля Заводской пароль «888888»* 1/2/5/10/20/50/100 |
| 2 | Выставить дискрету Нажмите «ВВОД» | E 010 dc * | Например 10. |
| 3 | Введите «0» нажмите «ВВОД» | dc 0 PnVWXYZ | Введите количество знаков после запятой. Например 0. |
| 4 | По умолчанию Pn13455 Нажмите «ВВОД» | Pn13455 FLt * | Введите системные параметры: V: применение W: время отслеживания нуля X: диапазон отслеживания нуля Y: диапазон ручной установки прибора на нуль Z: диапазон установки на нуль при включении прибора. Таблица 11.2 и 11.3. |
| 5 | Выбрать уровень фильтрации. Нажмите «ВВОД» | FLt 0 F****** | Величина фильтра (0-4) Чем больше величина, тем сильнее фильтр. Например 0. |
| 6 | Введите НПВ весов Нажмите «ВВОД» | F050000 | Например 50000. |
| 7 | Нажмите «ВВОД» | noLoAd | Установка нулевых значений при освобожденной платформе. Нажмите «ВВОД» при непрерывной индикации STABLE. |
| 8 | Наберите «10000» Нажмите «ВВОД» или Нажмите «СБРОС» | AdLoAd1 A000000 A010000 | Установите калибровочный груз на весы, введите фактический вес. Например 10000. Нажмите «СБРОС» - многоточечная калибровка. Нажмите «ВВОД» - двухточечная калибровка. |
| 9 | Нажмите «ВВОД» Нажмите «20000» Нажмите «ВВОД» или Нажмите «СБРОС» | AdLoAd2 A000000 A020000 | Установите груз на весы. Например, 20000 |
| 10 |  | End | Калибровка закончена Рабочий режим |

На задней стенке  терминала переведите переключатель калибровки влево.

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

Таблица 11.2

| Значение V | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Тип | Промышленные весы | Коммерческие весы |

Таблица 11.3

| Вводимые значения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W – Время отслеживания нуля | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | Секунда |
| Х – Диапазон автоматической установки нуля | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | d (дискрета) |
| Y – Диапазон ручной установки нуля | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 100 | - | - | - | - | % от НПВ |
| Z – Диапазон установки нуля при включении | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 100 | - | - | - | - | % от НПВ |

# Быстрая калибровка по двум точкам

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «КАЛИБР.» | C000000 | Запрос пароля |
| 2 | Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C------ E *** | Заводской пароль «888888»* |
| 3 | Нажмите «999» Нажмите «ВВОД» | E 999 | Введите в место дискреты отчетности значение 999 |
| 4 | Введите пароль | 669687 | Входной пароль |
| 5 | Нажмите «ВВОД» | noLoAd | Для подтверждения калибровки ноля нажмите «ВВОД», без подтверждения нажмите «ВЕС» |
| 6 | Нажмите «ВВОД» Нажмите «ВЕС» | AdLoAd1 | Для подтверждения калибровки грузом нажмите «ВВОД», без подтверждения нажмите «ВЕС» |
| 7 | При калибровке грузом Наберите «10000» Нажмите «ВВОД» | A10000 | Введите калибровочный вес Например 10000 |
| 8 |  | End | Калибровка завершена. |

На задней стенке  терминала переведите переключатель калибровки влево.

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

# Быстрая калибровка по трем точкам

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «КАЛИБР.» | C000000 | Запрос пароля |
| 2 | Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C------ E *** | Заводской пароль «888888»* |
| 3 | Нажмите «999» Нажмите «ВВОД» | E 999 | 999 обозначает запуск быстрой калибровки |
| 4 | Введите пароль | 669687 | Входной пароль |
| 5 | Нажмите «ВВОД» | noLoAd | Подтверждения нуля (если ввод нуля нужно пропустить, Нажмите «ВЕС») |
| 6 | Нажмите «ВВОД» | AdLoAd1 |  |
| 7 | наберите «10000» Нажмите «СБРОС» | 10000 AdLoAd2 | Введите известное значение веса (н-р 10000) |
| 8 | Наберите «25000» Нажмите «СБРОС» | 25000 | Ввести известное значение веса(н-р 25000) |
|  |  | End | Калибровка закончена |

На задней стенке  терминала переведите переключатель калибровки влево.

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

# Установка диапазонов переменной дискретности

Терминал обеспечивает три диапазона автоматического переключения дискреты. Причём, если значение веса меньше границы автоматического переключения 1 дискретность отчета будет на ранг ниже дискреты установленной при калибровке. Например: переключение с 50 до 20 или с 10 до 5.
Если значение веса больше границы автоматического переключения 2 дискретность отчета будет на ранг выше дискреты установленной при калибровке. Например: переключение с 10 до 20 или с 50 до 100.

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «ПРЕДУСТАНОВКА» Нажмите «ВВОД» | PSt 00 | Выберите параметр 0, ввод калибровочных параметров. |
| 2 | Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C000000 C------ P0 00 | Запрос пароля Заводской пароль «888888»* |
| 3 | Введите «6» Нажмите «ВВОД» | P0 06 n****** | 06-отдел автоматическое переключение точки 1 07 - отдел автоматическое переключение точки 2 08 - калибровка линейности параметра |
| 4 | Введите «000000» Нажмите « ВВОД » | n000000 | граница автоматического переключения 1 диапазона например, 000000 (диапазон не используется) или вводится значение веса для границы 1 диапазона |
| 5 | Введите «000000» Нажмите «ВВОД» | h000000 | граница автоматического переключения 2 диапазона например, 000000 (диапазон не используется) или вводится значение веса для границы 2 диапазона |
| 6 | Нажмите «ВВОД» Нажмите «ВВОД» Нажмите «ВВОД» Нажмите «ВВОД» Нажмите «ВВОД» Нажмите «ВВОД» | A****** L****** Lh**.** b****** o****** oh**.** | Эти коэффициенты отображают все параметры калибровки. Их следует записать в таблице параметров. ** |
| 77 |  | Рабочий режим. | Установка параметров завершена. |

На задней стенке  терминала переведите переключатель калибровки влево.

* - 	Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

**-	В дальнейшем вы сможете напрямую вводить данные калибровки при смене терминала или аварийного восстановления после некорректных установок.

# Корректировка погрешности калибровки

После калибровки, если вы обнаружили, что ввели неправильное значение при загрузке весов, есть два способа его скорректировать:

1. Повторите полный цикл калибровки: проведите калибровку еще раз, не снимая груз с весов (см. раздел 12 и 13 о способах быстрой калибровки).

2. Вычислите коэффициент корректировки: используйте приведенную ниже формулу для вычисления коэффициента корректировки и введите его в систему, как указано в таблице.

Коэффициент корректировки = калиброванный вес / текущее показание на дисплее

Пример.  Фактический вес груза 30000 кг., а на дисплее 29500  кг., что приведет к неправильному показанию весов. Посчитайте значение согласно следующей формуле:

Коэффициент корректировки = 30000/29500=1.016949

| № | Действие | Дисплей | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите «ПРЕДУСТАНОВКА» Нажмите «ВВОД» | PSt 00 C000000 | Запрос пароля |
| 2 | Введите пароль Нажмите «ВВОД» | C------ P0 00 | Заводской пароль «888888»* |
| 3 | Нажмите «5» Нажмите «ВВОД» | P0 05 E1.00000 | Введите номер параметра 05, установите общий коэффициент корректировки |
| 4 | Нажмите «1016949» Нажмите «ВВОД» | E1.016949 n******* | Введите вычисленный коэффициент 1.016949 |
| 5 | Нажмите «ВЕС» | Рабочий режим |  |

* - Ввод пароля запрашивается только один раз после включения терминала

# Сообщения, выводимые на дисплей

16.1 Сообщения в нормальном режиме работы:

- - - - - 	Подождите, терминал производит вычисления.

End	Окончание операции.

16.2 Сообщения о неправильной работе:

Err  03	Перегрузка. Необходимо снять весь или часть груза.

Err  13	Выбранные параметра или функции некорректны.

Err  16	Введен неверный пароль.

Err  17	Параметр установлен не верно, проверьте диапазон ввода значений данного параметра.

Err  18	При многоточечной калибровке весов, текущий калибровочный вес меньше предыдущего.

Err  31	При установке положения ячейки весов, считанное давление нагрузки отличается от установленного значения.

Ecc  01	Нет связи с датчиком  № 01.

Err Adr	Ошибка установки адреса

Err Add	ЦНП не отвечает.

# Таблица параметров и калибровочных коэффициентов

| Параметр | Значение | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| E |  | Цена деления, дискрета | 10 |
| dE |  | Число знаков после запятой | 0 |
| Pn |  | Системные параметры | 13455 |
| FLt |  | Коэффициент фильтрации | 2 |
| F |  | Полная шкала, НПВ | 50000 |
| E |  | Коэффициент корректировки | 1.00000 |
| n |  | Граница первого диапазона | 0 |
| h |  | Граница второго диапазона | 0 |
| A |  | AD-код нулевого нагружения | 0 |
| L |  | Младшая часть 1-го коэффициента калибровки | 000000 |
| Lh |  | Старшая часть 1-го коэффициента калибровки | 01.00 |
| b |  | AD-код 1-го нагружения | 500 |
| o |  | Младшая часть 2-го коэффициента калибровки | 000000 |
| oh |  | Старшая часть 2-го коэффициента калибровки | 01.00 |